Entfernungsmessung

Mechatronische Aufgabe – Team 4

Im Modul „Mechatronische Systeme in der Anwendung“

von

Chris Papke & Ruslan Adilgereev

05.03.2024

Bearbeitungszeitraum:	01.02. – 05.03.2024

Matrikelnummer, Kurs:	4241442, TMT16GR3

Gutachter an der DHBW: 	Prof. Dr.-Ing. Tobias Flämig

Inhaltsverzeichnis

Abstract	IV

Abbildungsverzeichnis	VI

Abkürzungsverzeichnis	VII

Formelverzeichnis	VII

1	Einleitung	1

1.1	Motivation	1

1.2	Aufgabe	4

1.3	Messprinzip	7

2	Anpassung des Messaufbaus	12

2.1	Systemänderung	12

Funktionsfähigkeit der eingeklebten Sensoren	13

Anbindung des Sensors an das Gehäuse	15

Einfluss des Materials auf die Ultraschallwellen	16

2.2	Softwareanpassung	20

Ablauf	20

Register Auslesen	21

Offset-Spannung	22

Anzahl der Perioden bis zur Messung	23

Timing der Messung	24

3	Tests	25

Überprüfen auf Dichtigkeit des Systems gegenüber Wasser	25

Abschwächung des Signals im laufenden Betrieb	26

Inbetriebnahme mit Silikon gefüllten Sensortaschen	27

Temperaturmessung	29

4	Zusammenfassung und Ausblick	30

5	Literaturverzeichnis	33

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Idealer Ablauf eines Kühlkreislaufs	2

Abbildung 2: Mögliche Ist-Arbeitsweise des Kühlkreislaufs	3

Abbildung 3: Möglicher Standort für den Datenlogger am Hauptwasserkühler	5

Abbildung 4: Ultraschallmessprinzip	8

Abbildung 5: Prinzip-Schaubild der Ultraschallmessung	11

Abbildung 6: Querschnitt des Datenloggers	13

Abbildung 7: Oszilloskop-Aufnahme der gesendeten und empfangenen Signale	14

Abbildung 8: Abschwächung des empfangenen Signals	15

Abbildung 9: Querschnitt der neuen Sensoranbindung	16

Abbildung 10: Querschnitt mit durchgebohrter Sensoranbindung	18

Abbildung 11: Abdichtung der Sensoren	18

Abbildung 12: Inbetriebnahme der neuen Anbindung	19

Abbildung 13: Alternative Abdichtung	20

Abbildung 14: Veränderung des Interrupt-Pins nach der Berechnung	22

Abbildung 15: Offset-Spannung	23

Abbildung 16: Ergebnisse der Ultraschallmessung	24

Abbildung 17: Datenlogger auf dem Wasserpumpenprüfstand	26

Abbildung 18: Abreisen der Verbindung bei hoher Pumpendrehzahl	27

Abbildung 19: Geschlossene Taschen mit Silikon	28

Abbildung 20: Veränderung der Temperatur	29

Abbildung 21: Datenlogger 2.0	32

Abkürzungsverzeichnis

ca.					Circa

HWK					Hauptwasserkühler

OEM					Original Equipment Manufacturer

TDC					Time to Digital Converter

Formelverzeichnis

Formel 1: Laufzeit des Schalls durch ein Medium	8

Formel 2: Wirksame Strömungsgeschwindigkeit	8

Formel 3: Laufzeit in Strömungsrichtung	9

Formel 4: Laufzeit entgegen der Strömungsrichtung	9

Formel 5: Laufzeitdifferenz mit v'	9

Formel 6: Vereinfachte Laufzeitdifferenz	9

Formel 7: Strömungsgeschwindigkeit	9

Formel 8: Frequenz der ersten Messung	10

Formel 9: Frequenz der zweiten Messung	10

Formel 10: Frequenzdifferenz	10

Formel 11: Strömungsgeschwindigkeit	10

Formel 12: Volumenstrom	11

- Einleitung

Das Ultraschall-Entfernungsmessverfahren basiert auf der Verwendung von Ultraschallwellen, die Frequenzen oberhalb des menschlichen Hörbereichs (über 20 kHz) aufweisen. Diese Wellen werden entweder pneumatisch oder elektrisch (beispielsweise piezoelektrisch) erzeugt. Da Schallwellen sich nur in Materie ausbreiten können, erfolgt die Nutzung in der Automatisierungs- oder Automobiltechnik hauptsächlich in Luft. Ein wesentlicher Aspekt der Ultraschallmessung ist die Abhängigkeit der Schallausbreitungsgeschwindigkeit von Umgebungsbedingungen, insbesondere von der Lufttemperatur, da für Messungen die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls herangezogen wird. In der Automobiltechnik findet man Ultraschallsensoren meist angewandt als Parksensor.

Das Kernprinzip der Ultraschall-Entfernungsmessung besteht darin, dass ein Ultraschall-Sender Impulse aussendet, die von einem Objekt reflektiert werden. Diese reflektierten Wellen werden dann von einem Empfänger aufgefangen. Die Zeit, die zwischen dem Aussenden des Impulses und dem Empfang des Echos verstreicht, wird gemessen. Da die Schallgeschwindigkeit bekannt ist, lässt sich aus der Laufzeit des Ultraschallimpulses die Entfernung zum reflektierenden Objekt berechnen.

In der Praxis werden häufig Ultraschall-Abstandssensoren eingesetzt, bei denen Sender und Empfänger im selben Gehäuse untergebracht sind. Solche Sensoren sind in der Lage, Objektabstände über die Laufzeit von Ultraschallimpulsen und die bekannte Schallgeschwindigkeit zu ermitteln.

  - Aufgabenstellung

Das Ziel dieses Projekts besteht darin, die Entfernung zwischen einem Sensor und einem Objekt mittels Ultraschalltechnologie zu messen, wobei der Messbereich zwischen 0,1 Meter und 3,0 Meter liegen soll. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde die Gesamtaufgabe in mehrere Teilbereiche aufgeteilt.

- Der Programmablaufplan soll in einem Struktogramm dargestellt werden

- Realisieren eines Programms zur Entfernungsmessung zwischen 0,1 m und 0,8 m und Anzeige auf dem LCD-Display

- Erweiterung der Messung auf 3 m

- Schwierigkeiten bei Messung von sehr kleinen Distanzen aufzeigen. Programmerweiterung auf Distanzen bis 0,03 m.

- Physikalische Grundlage

In diesem Abschnitt sollen die physikalischen Grundlagen vorgestellt werden, die zur Bearbeitung der Aufgaben notwendig sind. Vor allem dreht es sich um die Entfernungsmessung mittels Ultraschallwellen und deren Erzeugung.

  - Piezoelektrischer Effekt

Der piezoelektrische Effekt beschreibt die Fähigkeit bestimmter Materialien, elektrische Ladung zu erzeugen, wenn sie mechanisch verformt (gedrückt oder gezogen) werden. Ebenso können diese Materialien sich verformen, wenn ein elektrisches Feld angelegt wird. Dieser Effekt tritt auf, weil die atomare Struktur der Materialien keine Symmetrie in Bezug auf ihre elektrische Ladungsverteilung besitzt, was bei Druck oder Zug zu einer Verschiebung der Ladungen führt. Diese einzigartige Eigenschaft macht piezoelektrische Materialien besonders nützlich für Sensoren, die Druck, Schall oder Vibrationen in elektrische Signale umwandeln können, sowie für Aktuatoren, die elektrische Signale in mechanische Bewegung umsetzen.

Wenn das elektrische Feld hochfrequent mit 40 kHz Wechselspannung angelegt wird, gerät der Kristall in Schwingung. Wird er an eine geeignete Membran gekoppelt, kann diese Ultraschallwellen aussenden.

  - Berechnung der Entfernung

Das vom Sensor ausgesandte Signal wird mit einer konstanten Geschwindigkeit v durch die Luft übertragen, reflektiert nach einer gewissen Strecke s an einer Oberfläche und wird von einem Ultraschalldetektor nach einer Zeit t erfasst. Zur Berechnung des Abstandes zwischen Sensor und Gegenstand wird der Zusammenhang dieser drei physikalischen Größen genutzt.

v= st

Wenn man nun nach der Strecke umstellt, erhält man folgenden Zusammenhang.

s=v*t

Wie oben bereits beschrieben, ist die Streck s der zurückgelegte Weg des Schalls vom Sender zum Empfänger. Da sich in unserem Aufbau Sender und im Empfänger im selben Gehäuse befinden legt der Schall den doppelten Weg der Entfernung des Gegenstandes zurück. Das muss bei der Kalkulation der Strecke beachtet werden. Somit gilt für die Distanz d des Messobjektes zum Sensor folgender Zusammenhang.

d=s2=12v*t

Als Geschwindigkeit wird die Schallgeschwindigkeit und Luft bei 20°C und einem Umgebungsdruck von 1013 hPa mit v=344 m/s herangezogen.

Quelle: Tab 7.1 – Physik für Ingenieure - 13. Auflage

- Ausstattung

Um die Aufgaben zu lösen, wurde jedem Teilnehmer des Teams ein Set zur Verfügung gestellt welches aus Hardware als auch Software besteht. Nachfolgend werden die Bestandteile kurz vorgestellt.

  - XC886 Entwicklungsboard

Im Kern des Boards befindet sich ein Mikrocontroller mit einem Mikroprozessor aus der 8051-Serie von Infineon. Die Programmierung des Boards erfolgt über einen USB-Anschluss, der ebenfalls zur Versorgung mit Betriebsspannung genutzt wird. Eine LED (LED1) dient als Indikator für die Betriebsspannung. Außerdem verfügt das Board über ein LC-Display, das vier Zeilen mit je 20 Zeichen anzeigen kann. Oben am Board sind die Ports 0, 1 und 3 mit je 8 Bits zu sehen und teilweise nach außen geführt. Diese können flexibel als Ein- oder Ausgänge konfiguriert werden. Einige dieser Bits sind mit LEDs verbunden, während die restlichen Bits von Port 0 und 1 für interne Programmierschnittstellen genutzt werden, z.B. für den Anschluss des Displays. Dies ermöglicht eine visuelle Darstellung der logischen Zustände der Portanschlüsse. Zudem sind 2mm-Buchsen vorhanden, über die Trainingsmodule mittels 2mm-Steckkabel angeschlossen werden können. Das Board enthält auch zwei analoge Potentiometer (AN4 und AN5), mit denen ein 0-5V-Signal erzeugt werden kann, das zur Steuerung anderer Komponenten dient. Diese Potentiometer sind an einen 10-Bit-Analog-Digital-Wandler angeschlossen, was die Ausgabe eines Digitalwerts von 0 bis 1023 bei der Ablesung dieser Eingänge ermöglicht. Zusätzliche Anschlussbuchsen dienen der Versorgung weiterer Module mit 5V sowie der Vereinheitlichung der Masseverbindung (GND). Für die Programmierung des Mikrocontrollers wird die Entwicklungssoftware Keil verwendet.

  - Ultraschallmodul SRF04

Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, basiert die Entfernungsmessung auf dem Piezoelektrischen Effekts mit einem Sender und einem Empfänger auf einem Board. Laut Datenblatt wird eine Spannungsversorgung mit 5 V und 30 mA benötigt. Damit diese bereitgestellt werden kann, muss das Board extern über ein beigelegtes Netzteil versorgt werden. Der Ultraschall befindet sich mit 40 kHz weit über dem hörbaren Bereich von 20 kHz. Es hat einen Messbereich laut Datenblatt von 3 cm bis zu 3 m und kann einen Besenstiel mit 3 cm Durchmesser in einem Abstand von 2 m sicher erkennen.

Das Board verfügt über 4 Anschlüsse. Einen für die 5 V Versorgungsspannung, einen, um die Verbindung zum Ground des Netzteils herzustellen. Die anderen beiden dienen der Bedienung des Sensors. Der Trigger Anschluss ist der Input des Boards. Der Echo-Pulse Pin dient als Output.

In der Darstellung wird der Ablauf der Messung dargestellt. Zuerst muss der Trigger-Pin mit einem mindestens 10 us langen 5 V Puls vom Microcontroller versorgt werden um eine Messung zu starten. Nachdem das Ultraschallmodul den Trigger erkannt hat, sendet es acht Zyklen eines Ultraschallsignals aus. Nach dem Aussenden wird der Echo-Pin so lange auf den High-Pegel gesetzt bis der Detektor den reflektierten Ultraschallburst detektiert.  Die Länge des 5 V Signals ist Proportional zum doppelten Abstand des Messobjektes. Wird kein Objekt erkannt, wird der Echo-Ausgang nach 36 us auf 0 V gesetzt.

Eine erneute Messung kann 10 ms nach fallender Flanke des Echosignals gestartet werden.

  - Analog Discovery Oszilloskop

Das Digilent Analog Discovery 2™ ist ein vielseitiges Multifunktionsinstrument, das in Zusammenarbeit mit Analog Devices® entwickelt wurde. Es ermöglicht Benutzern, gemischte Signalströme jeder Art zu messen, zu visualisieren, zu generieren, aufzuzeichnen und zu steuern.

Quelle: https://digilent.com/reference/_media/reference/test-and-measurement/analog-discovery-2/analog_discovery_2_obl_600.png

Das Gerät umfasst Funktionen wie ein zweikanaliges, 14-Bit, 100 MS/s Oszilloskop zur Erfassung analoger Daten, einem Funktionsgenerator zur Ausgabe von analogen Spannungen, zwei programmierbare Stromversorgungen, ein einfaches Voltmeter und einen Datenlogger zur Erfassung großer analoger Eingabedaten. Es fungiert auch als Logikanalysator und bietet virtuelle Ein-/Ausgabegeräte durch seine digitalen I/O-Kanäle.

Zusätzlich dient das Analog Discovery 2 als Spektrumanalysator zur Analyse der Frequenzbereichskomponenten von Signalen, als Netzwerkanalysator zur Betrachtung der Amplituden- und Phasenantwort von Schaltkreisen und als Impedanzanalysator für verschiedene Frequenzantwortcharakteristika. Es beinhaltet auch einen Skripteditor zur Automatisierung der Steuerung seiner Instrumente durch JavaScript. Das WaveForms Software Development Kit (SDK) ermöglicht die Entwicklung benutzerdefinierter Anwendungen in mehreren Programmiersprachen und erweitert so seinen Nutzen.

Dieses umfassende Werkzeug integriert sich nahtlos in die WaveForms-Software und bietet eine breite Palette von Funktionalitäten zum Testen und Analysieren elektronischer Schaltkreise.

- Verdrahtung und Messaufbau

- Programmablauf & Umsetzung der Aufgaben

# Literaturverzeichnis